Schnittstellenhandbuch linLLT

C/C++

Linux

Version:	1.6

linLLT-Version:	0.2.5

Datum:	21.04.2021

Über dieses Dokument

Dieses Dokument hat das Ziel, es dem Leser grundsätzlich zu ermöglichen einen Laserprofilscanner vom Typ scanCONTROL mittels C/C++ in eine eigene Linux-Anwendung einzubinden. Basis dazu ist das Wissen um die grundlegende Verwendung der von den Bibliotheken zur Verfügung gestellten Programmierschnittstelle.

Dazu werden zu Beginn, neben allgemeinen Worten zu den Bibliotheken selbst, die Prinzipien der Messung und die daraus resultierenden Messwerte beschrieben. Dies ist insofern nötig, um ein gewisses Verständnis für die in der Software nötigen Messdaten zu schaffen. Des Weiteren werden die verschiedenen verfügbaren Mess-/Profildatenformate und die Varianten zu deren Übertragung dargestellt. Eine Erläuterung der Einschränkungen in Hinsicht Messgeschwindigkeiten schließt den allgemeinen Teil ab.

In die eigentliche Programmierung wird mittels der Beschreibung von häufig vorkommenden Basistasks anhand von Beispielcode eingeführt. Ausführliche Programmbeispiele und die vollständige Auflistung der API sollen die eigentliche Implementierung unterstützen.

Versionshistorie

| Version | Datum | Autor | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10.09.2015 | DRa | Initialer Entwurf |
| 1.0 | 20.10.2015 | UEi, DRa | Überarbeitete Version 1 |
| 1.1 | 08.11.2015 | DRa | Ergänzungen |
| 1.2 | 06.11.2017 | DRa | Aktualisierung für v0.2.0 |
| 1.3a | 28.02.2019 | Uei | Integration sC30xx |
| 1.3 | 28.02.2019 | Uei | Integration sC30xx completed |
| 1.4 | 21.10.2019 | Uei | Integration sC25xx |
| 1.5a | 28.05.2020 | Uei | Integration sC30xx-200 (vorläufg) |
| 1.6 | 21.04.2021 | THl | Update |

Inhalt

1	Einführung	6

1.1	Messprinzip und Messdaten	6

1.1.1	Prinzip der optischen Triangulation	6

1.1.2	Aufgenommene Messwerte	6

1.2	linLLT-Bibliotheken	8

1.2.1	Überblick	8

1.2.2	Kompilation	8

2	Betriebsmodi zur Profilgenerierung (nur scanCONTROL 30xx)	9

2.1	High Resolution Modus	9

2.2	High Speed Modus	9

2.3	High Dynamic Range Modus (HDR)	9

3	Format der Messdaten	9

3.1	Video Mode	9

3.2	Einzelprofilübertragung	10

3.2.1	Profildatenformat allgemein	10

3.2.2	Ergebnisse des Post-Processing (nur SMART-Sensoren)	11

3.2.3	Timestamp-Informationen	11

3.2.4	CMM-Timestamp	12

3.2.5	Alle Messdaten (Full Set, PROFILE)	12

3.2.6	Ein Streifen (QUARTER_PROFILE)	12

3.2.7	X/Z-Daten (PURE_PROFILE)	12

3.2.8	Partielles Profil (PARTIAL_PROFILE)	13

3.3	Container Mode	13

3.3.1	Standard Container Mode	13

3.3.2	Rearranged Container Mode (Transponierter Container Mode)	13

4	Datenübertragung vom scanCONTROL Sensor	14

4.1	Datenübertragung	14

4.2	Pollen von Messdaten	14

4.3	Nutzen von Callbacks	14

5	Messgeschwindigkeit	15

6	Typische Code-Beispiele mit Verweise auf das SDK	15

6.1	Verbindung mit Sensor herstellen	15

6.2	Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (nur scanCONTROL 30xx)	16

6.3	Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (alle scanCONTROL Typen)	16

6.4	Pollen von Messwerten	17

6.5	Auslesen via Callback	17

6.6	Profilfilter setzen	18

6.7	Encoder	19

6.8	Externe Triggerung	19

6.9	Software-Profil-Trigger	19

6.10	Software-Container-Trigger	20

6.11	Peak-Filter setzen	20

6.12	Matrixregionen berechnen	21

6.13	Frei definierbares Messfeld setzen	21

6.14	Auswahlbereich 1 setzen	21

6.15	Einbaulagenkalibrierung auf den Sensor spielen	22

6.16	Containermode zur Weiterverarbeitung mit BV-Tools	22

6.17	Übertragung von partiellen Profilen	23

6.18	Betrieb von mehreren Sensoren	24

6.19	Fehlermeldungen bei Verbindungsverlust	24

6.20	Temperatur auslesen	25

6.21	Packet Delay berechnen und setzen	25

7	API	26

7.1	Auswahl und Initiierungs-Funktionen	26

7.2	Verbindungs-Funktionen	28

7.3	Identifikations-Funktionen	28

7.4	Eigenschafts-Funktionen	31

7.4.1	Set-/Get-Funktionen	31

5.4.1	Eigenschaften / Parameter	32

7.5	Spezielle Eigenschafts-Funktionen	39

7.5.1	Software Trigger	39

7.5.2	Profilkonfiguration	40

7.5.3	Profilauflösung / Punkte pro Profil	41

7.5.4	Container-Größe	42

7.5.5	Vorgehaltene Puffer für das Profile-Polling	43

7.5.6	Anzahl der Puffer	44

7.5.7	Paketgröße	45

7.5.8	Timeout für die Kommunikationsüberwachung zum Sensor	46

7.5.9	Laden und Speichern von Parametersätzen	47

7.6	Registrierungs-Funktionen	48

7.6.1	Registrieren des Callbacks für Profilübertragung	48

7.6.2	Registrieren einer Fehlermeldung, die bei Fehlern gesendet wird	48

7.7	Profilübertragungs-Funktionen	49

7.7.1	Profilübertragung	49

7.7.2	Abholen des aktuellen Profils/Containers/Video-Bildes	51

7.7.3	Konvertieren von Profildaten	52

7.8	Funktionen zur Übertragung von partiellen Profilen	55

7.9	Funktionen zur Extrahierung der Timestamp-Informationen	56

7.10	Kalibrierung der Einbaulage	56

7.11	Funktionen für das Post-Processing	57

7.12	Sonstiges	58

7.13	Event handling (für Windows-Kompatibilität)	59

7.14	Konfiguration lesen/speichern	60

8	Anhang	64

8.1	Standardrückgabewerte	64

8.2	Übersicht der Beispiele im SDK	64

8.3	Einschränkungen	65

8.4	Unterstützende Dokumente	65

# Einführung

## Messprinzip und Messdaten

### Prinzip der optischen Triangulation

Die scanCONTROL-Sensoren von Micro-Epsilon arbeiten, ähnlich den herkömmlichen Laserpunktsensoren, nach dem Prinzip der optischen Triangulation. Der Laserstrahl einer Laserdiode wird dabei mittels einer Spezialoptik aufgefächert und auf ein Messobjekt projiziert. Die Empfangsoptik fokussiert das diffus reflektierte Licht, welches schließlich von einem CMOS-Sensor detektiert wird. Um sicherzustellen, dass nur die Reflexion der projizierten Laserlinie ausgewertet wird, befindet sich vor dem Sensor ein Filter, der nur Licht im Wellenlängenbereich des Lasers passieren lässt.

Anhand der Position des detektierten Laserstrahls innerhalb einer Sensormatrixspalte kann nun mittels Triangulation der Abstand der Einzelmesspunkte von einer definierten Referenz im Sensor (z-Achse) bestimmt werden. In der Regel wird diese Referenz so gewählt, dass sich die Abstandswerte auf die Unterkante des Sensors beziehen. Die allgemeine Abstandsberechnung erfolgt über folgende Formel:

b1= a1tanα1

Die Messauflösung in z-Richtung ist durch die Pixelanzahl der Sensormatrix in der z-Achse festgelegt. Da Reflexionen von mehreren Pixeln detektiert werden, wird zur Bestimmung des z-Wertes der Reflexionsschwerpunkt dieser Pixel verwendet (subpixelgenaue Bestimmung).

Entsprechend der Position der Messpunkte innerhalb einer Zeile der Matrix wird ein Abstandswert einem korrespondierenden Punkt auf der x-Achse zugeordnet. Die Anzahl der Pixel der Sensormatrix in x-Richtung entscheidet dann darüber, wie viele Einzelmesspunkte es gibt.

Das direkte Messergebnis ist ein zweidimensionaler Profilverlauf, welcher auf eine Maßeinheit [mm] kalibriert ist. Dadurch ist sowohl eine referenzielle, als auch eine absolute Messung möglich. Eine 3D-Messung erfolgt über eine Bewegung des Sensors oder des Messobjekts in y-Richtung. Durch gleichförmige Bewegung bei definierter Profilfrequenz oder durch Verwenden eines Encoders, der die Bewegung abbildet, kann ein Gitternetz mit äquidistant verteilten Punkten generiert werden.

### Aufgenommene Messwerte

Die von einem scanCONTROL-Sensor standardmäßig gesendeten Daten beinhalten neben den eigentlich detektierten Abstands- und Positionswerten auch weitere Rahmendaten der Messung, wie Intensität, Reflexionsbreite, Moment 0 und Moment 1. Außerdem wird der aktuell eingestellte Schwellwert übertragen. Die Werte sollen im Folgenden erläutert werden:

Abb. 1: Messdatenermittlung

- Abstand: Zur Ermittlung des Abstandes bzw. des z-Wertes eines Messpunktes wird der Gravitationsschwerpunkt der auf der CMOS-Sensorspalte detektierten Reflexion berechnet. Dieser wird im Sensor, anhand einer Kalibriertabelle, zu einer tatsächlichen Abstandskoordinate zurückgerechnet. Übertragen wird ein 16 Bit unsigned Integer Feld, das noch mit sensorabhängigen Skalierungsfaktoren verrechnet werden muss.

- Position: Die Position (x-Wert) korrespondiert mit der Pixelspalte des CMOS-Sensors. Pro Spalte wird ein Positionswert ermittelt. Mittels der auf dem Sensor gespeicherten Kalibriertabelle wird dieser auf die tatsächliche Position umgerechnet. Übertragen wird ebenfalls ein zu skalierendes 16 Bit unsigned Integer Feld.

- Intensität: Der übertragene Wert gibt die Differenz zwischen der maximal detektierten Intensität der aktuellen Reflexion und dem Threshold wieder. Intensität bedeutet hier, wie viel Laserlicht auf einen Pixel der Matrix gefallen ist. Voraussetzung für das Erkennen einer Reflexion ist, dass die Intensität über dem Threshold liegt. Übertragen wird ein 10 Bit unsigned Integer Feld.

- Reflexionsbreite: Die Reflexionsbreite sagt aus, über wie viele Pixel die aktuelle Reflexion zusammenhängend über dem Threshold war. Übertragen wird ein 10 Bit unsigned Integer Feld.

- Moment 0: Gibt die für die aktuelle Reflexion detektierte integrale Intensität („Fläche der Reflexion“) wieder. Das Moment ergibt sich somit aus dem Integral der über dem Schwellwert liegenden Intensität über die Reflexionsbreite; siehe Abb. 1 (G).  Der Wert wird mit 32 Bit als unsigned Integer übertragen.

- Moment 1: Gibt den Schwerpunkt der Reflexion wieder, der als Basis für die Umrechnung in Abstands- und Positionswerte anhand der Kalibriertabelle verwendet wird. Der Schwerpunkt wird ebenfalls als 32 Bit unsigned Integer übertragen.

- Threshold: Der für diesen Messpunkt verwendete Schwellwert, der sich aus der eingestellten absoluten bzw. der dynamisch errechneten Schwelle und der ermittelten Fremdlichtunterdrückung zusammensetzt. Übertragen wird ein 10 Bit unsigned Integer Feld.

Es ist anzumerken, dass diese Werte bezogen auf die, im Sensor eingestellte, zu detektierende Reflexion gesendet werden. Zur Auswahl stehen die erste bzw. letzte auf der Spalte erkannte Reflexion über dem Schwellwert, die Reflexion mit der maximalen Intensität und die mit der größten integralen Intensität (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Detektierbare Reflexionen

## linLLT-Bibliotheken

### Überblick

Die linLLT-Schnittstelle besteht aus zwei Shared Object-Bibliotheken. Konkret sind das die C-Hauptbibliothek libmescan und die C++-Wrapper-Bibliothek libLLT. Ein Shared Object ist eine Bibliothek, die automatisch bei Programmstart in das Projekt gelinkt wird. Sie muss auch zum Kompilierzeitpunkt verfügbar sein, kann aber ohne Rekompilation der Applikation ausgetauscht werden, solange sich das ABI nicht geändert hat.

Beide zur Verfügung gestellten Bibliotheken basieren auf der Open Source (LGPL) Schnittstelle aravis [9]. Aravis bildet die Grundlage für die Übertragung des Bildstroms über Ethernet, sowie für die Auswertung der GeniCam-XML zur Sensorkonfiguration. Getestete bzw. empfohlene Version ist die 0.6 (Stand: 04/2021). libmescan stellt hierbei Funktionen zur Verfügung, die zur Scannersuche, –steuerung und -initialisierung, sowie zur Messdatenübertragung bzw. -interpretation dienen und bietet daher die Möglichkeit eigene C-Applikationen zu erstellen. Aufrufkonvention ist Linux-typisch cdecl. libLLT wrappt aravis und libmescan und stellt eine C++-API zur Verfügung, die das einfache Erstellen von C++ Applikationen erlaubt. Diese ermöglicht einen weitgehend reibungslosen Übergang von der Windows SDK (LLT.dll), da die API ähnlich gehalten wurde.

### Kompilation

Um eine Applikation mit linLLT kompilieren zu können, sind einige weitere Libraries am Rechner zur Verfügung zu stellen. Spezifisch sind das aravis-0.6 und deren Abhängigkeiten, wie libxml2 und glib. Ein Makefile steht augenblicklich nicht zur Verfügung. Die nötigen Linkerflags zum Kompilieren einer Applikation mit linLLT sind:

# Betriebsmodi zur Profilgenerierung (nur scanCONTROL 30xx)

Die scanCONTROL 30xx-Serie bietet drei Betriebsmodi zur Profilgenerierung. Abhängig von den Anforderungen der Messaufgabe kann einer der drei verfügbaren Modi ausgewählt werden.

## High Resolution Modus

Der High Resolution Modus ist der Standard-Modus zur Profilgenerierung. Der High Resolution Modus erzeugt Profildaten mit der besten Z-Linearität verglichen mit den beiden anderen Modi.

## High Speed Modus

Der High Speed Modus generiert Profile mit der doppelten Profilfrequenz (verglichen mit dem High Resolution Modus bei gleicher Messfeldgröße), bei nur geringfügig geringerer Z-Linearität.

## High Dynamic Range Modus (HDR)

Der High Dynamic Range Modus wird für Messobjektoberflächen verwendet, die inhomogene Oberflächeneigenschaften aufweisen (z.B. schwarz matte und helle Anteile). Hierfür werden spezielle Features der Matrix benutzt, um Profildaten auf schwierigen Oberflächen zu optimieren, ohne dass Bewegungsunschärfe entsteht.

Wie auch beim High Speed Modus ist die Linearität geringfügig schlechter als beim High Resolution Modus, da nur jede zweite Zeile verwendet wird, um Profilpunkte zu generieren.

# Format der Messdaten

## Video Mode

Im Video Mode überträgt der Sensor das vom CMOS-Sensor aufgenommene Bild als 8-Bit Graustufen Bitmap (Abb. 3). Dabei werden nur die reinen Bilddaten übertragen. Eventuelle Header oder das Spiegeln der Zeilen müssen extern realisiert werden. Dieses Datenformat besitzt keinen Zeitstempel. Die Messfrequenz sollte in diesem Modus 25 Hz nicht übersteigen. Zu beachten ist außerdem, dass bei Ethernet-Scannern der 29xx-Serie eine Gigabit-Ethernet-Verbindung nötig ist, um die Bilddaten mit der empfohlenen Frequenz von 25 Hz zu übertragen. Der Scanner der 29xx-Serie benötigt z.B. eine Bandbreite von ca. 262 Mbit/s bei 25 Hz (25 Hz * 1024 * 1280 * 8 Bit).

Abb. 3: Beispiel Video Mode

Scanner der Serie scanCONTROL 30x0 besitzen einen hochauflösenden Video Mode der eine Bandbreite von 445 Mbit/s benötigt (25 Hz * 1088 * 2048 * 8 bit), scanCONTROL 30x2 benötigt im Video Mode 112 Mbit/s (25Hz * 544 * 1024 * 8 bit). Beide Serien bieten auch einen niedrig auflösenden Video Mode der nur 28 Mbit/s braucht (25 Hz * 272 * 512 * 8 bit).

## Einzelprofilübertragung

### Profildatenformat allgemein

Im Einzelprofilmodus wird standardmäßig pro Messung ein Datenfeld übertragen, das pro Messpunkt 64 Byte breit ist. Die Höhe des Datenfeldes wird von der Anzahl der Punkte pro Profil festgelegt. Die 64 Byte unterteilen sich in vier Streifen mit jeweils 16 Byte Breite. Jeder Streifen kann ein komplettes Profil enthalten; im Normalfall enthält nur der erste Streifen gültige Profildaten - sind Mehrfachreflexionen vorhanden, können aber auch die anderen Streifen Profildaten enthalten. Die letzten 16 Byte des Datenfeldes enthalten den Timestamp, was in der Standardeinstellung (Full Set) dem letzten Punkt des vierten Streifens entspricht.

Pro Streifen werden für jeden Messpunkt alle Informationen übertragen, die in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurden. Diese sind jeweils in folgender Struktur angeordnet:

| 0..7 |  | 8..15 |  | 16..23 |  | 24..31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Res. (2 Bit) | Reflexionsbreite (10 Bit) |  | Max. Intensität (10 Bit) |  | Threshold (10 Bit) |  |
| Position (16 Bit) |  |  |  | Abstand (16 Bit) |  |  |
| Moment 0 (32 Bit)* |  |  |  |  |  |  |
| Moment 1 (32 Bit)* |  |  |  |  |  |  |

* Falls im Register Maintenance das Compressed-Bit aktiv ist, wird Moment 0 des ersten Streifens durch die Ergebnisse der SMART-Auswertung und Moment 1 des ersten Streifens durch das Parameter-Loopback überschrieben.

Die byteweise Daten-Formatierung der einzelnen Messwerte ist mit Big-Endian ausgeführt. Außerdem müssen, wie bereits angedeutet, die Positions- und Abstandsdaten (X/Z) noch mittels Skalierungsfaktoren umgerechnet werden. Diese sind für jeden Messbereich verschieden. Abb. 4 zeigt schematisch die Gesamtstruktur einer Übertragung.

Abb. 4: Aufbau Profilübertragung

### Ergebnisse des Post-Processing (nur SMART-Sensoren)

Ab Firmware v46 ist es möglich, die Ergebnisse des Post-Processings mit den Profildaten zu übertragen. Mit Hilfe der scanCONTROL Configuration Tools muss ein SMART-Sensor zunächst so parametriert werden, dass er seine Ergebnisse in die Profildaten schreibt (siehe Dokumentation scanCONTROL Configuration Tools).

Standardmäßig überschreiben die Ergebnisse die X/Z-Koordinate des vierten Streifens / Peaks. Ist das Compressed-Bit im Maintenance-Register aktiv, werden die Ergebnisse in Moment 0 des ersten Streifens kopiert, so dass man mit Partial Profile die zu übertragende Datenmenge reduzieren kann.

### Timestamp-Informationen

Der in den letzten 16 Byte übertragene Timestamp beinhaltet folgende Rahmendaten eines gemessenen Profils (Datenformat: unsigned Integer; Big-Endian):

- Profilzähler: Inkrementeller Zähler mit dem sich Profile identifizieren lassen; wird bei jedem neuen Profil um eins erhöht. Für das Feld sind 24 Bit reserviert – es läuft damit nach 16777215 Profilen über.

- Startzeit Belichtung: Beinhaltet den absoluten Zeitpunkt bei dem die Belichtung gestartet wurde. Die interne Uhr hat dabei eine Periode von 128 Sekunden.  Das 32-Bit breite Feld besteht aus einem Sekundenzähler, einem Zykluszähler und dem Zyklusoffset. Aus diesen Werten lässt sich der eigentliche Verschlussöffnungszeitpunkt berechnen.

- Flankenzähler: Hier wird je nach Scannereinstellung entweder die zweifache Anzahl der erkannten Encoderflanken oder der Status der Digitaleingänge übertragen. Das Feld ist 16-Bit groß.

- Endzeit Belichtung: Beinhaltet den absoluten Zeitpunkt bei dem die Belichtung beendet wurde. Ansonsten wie bei Startzeit Belichtung beschrieben.

Struktur der Timestamp-Daten ist wie folgt:

| 0..7 |  | 8..15 |  | 16..23 | 24..31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flags (2 Bit) | Reserviert (6 Bit) |  | Profilzähler (24 Bit) |  |  |
| Startzeit Belichtung (32 Bit) |  |  |  |  |  |
| Flankenzähler bzw. DigIn (16 Bit) |  |  |  | Reserviert (16 Bit) |  |
| Endzeit Belichtung (32 Bit) |  |  |  |  |  |

Die beiden Zeitstempel für die Belichtung setzen sich folgendermaßen zusammen:

| Sekundenzähler (7 Bit) | Zykluszähler (13 Bit) | Zyklusoffset (12 Bit) |
| --- | --- | --- |

Der eigentliche Zeitstempel folgt dann aus folgender Berechnungsvorschrift:

Zeitstempel=Sekundenzähler+Zykluszähler8000+Zyklusoffset8000*3072

(Bemerkung: Der Zykluszähler läuft bei 8000 und der Zyklusoffset bei 3072 über!)

### CMM-Timestamp

Ist die Triggerung für eine Coordinate Measuring Machine (CMM; Koordinatenmessmaschine) aktiviert, ändert sich das Format des Timestamps. Statt dem Encoder-Flankenzähler und der reservierten 16-Bit werden folgende CMM-spezifische Informationen übertragen:

| CMM-Flankenzähler (16 Bit) | CMM Trigger Flag (1 Bit) | CMM aktiv Flag (1 Bit) | CMM Triggerimpulszähler (14 Bit) |
| --- | --- | --- | --- |

### Alle Messdaten (Full Set, PROFILE)

Standardmäßig werden vom Sensor alle Messdaten wie in 1.1.2 beschrieben übertragen. Mit dem vordefinierten Format Full Set werden alle Daten aus der Übertragung extrahiert. Die Datenmenge pro Messung ist hier mit 64 Byte mal der Anzahl der Punkte pro Profil anzusetzen. Im Rahmen der DLL wird diese Konfiguration auch als Profilkonfiguration PROFILE bezeichnet. Ausgabeformat ist Big-Endian.

### Ein Streifen (QUARTER_PROFILE)

Die Profilkonfiguration QUARTER_PROFILE  ermöglicht es, nur einen Streifen aus der Übertragung  zu extrahieren. Dies hat zur Folge, dass eine kleinere Datenmenge verarbeitet werden muss. Die Timestamp-Informationen werden an die Profildaten angehängt. Die Daten pro Messung beschränken sich daher hier auf 16 Byte mal der Punkte pro Profil plus 16 Byte Timestamp. Es ist zu beachten, dass die Profilkonfiguration per se nicht die übertragene Datenmenge reduziert, sondern nur der Teil des Puffers ausgewertet wird, der dem gewünschten Streifen entspricht. Es muss daher weiterhin die volle Datenmenge übertragen werden. Ausgabeformat ist Big-Endian.

### X/Z-Daten (PURE_PROFILE)

Die Profilkonfiguration PURE_PROFILE extrahiert nur die Abstands- und Positionswerte  (X/Z-Daten) aus dem aktuell ausgewählten Streifen. Ansonsten verhält sie sich wie die QUARTER_PROFILE Konfiguration, d.h. die tatsächlich übertragene Datenmenge wird nicht reduziert. Die ausgewertete Datenmenge reduziert sich auf 4 Byte mal der Punkte pro Profil plus 16 Byte Timestamp. Zu beachten ist, dass hier im Little-Endian-Format übertragen wird.

### Partielles Profil (PARTIAL_PROFILE)

Ein partielles Profil (PARTIAL_PROFILE) wird direkt im Scanner erzeugt und kann daher die zu übertragende Datenmenge stark reduzieren. Auch das Processing der Daten im Scanner wird beschleunigt, was bei hohen Frequenzen wichtig werden kann. Die Größe des Profils kann mittels der folgenden vier Parameter definiert werden:

- StartPoint: 		Erster Messpunkt der im Profil enthalten sein soll

- StartPointData: 	Offset ab welchem Byte die Daten eines Punktes im Profil enthalten 				sein sollen

- PointCount: 		Anzahl der Messpunkte ab dem StartPoint, die im Profil enthalten 				sein sollen

- PointDataWidth: 	Anzahl an Bytes ab dem StartPointData-Offsets, die im Profil 					enthalten sein sollen

Abb. 5: Illustration Partial Profile

Alle Angaben haben als Bezugspunkt den linken oberen Punkt der Profildaten und der Basisindex ist jeweils 0. Die Angaben müssen durch die auf dem Sensor festgelegte Unitsize teilbar sein (meist 4). Am Ende des partiellen Profils befindet sich wieder der Timestamp, jedoch wird er nicht angehängt, sondern überschreibt die letzten 16 Bytes. Die übertragene Datenmenge reduziert sich somit auf PointDataWidth Bytes mal PointCount. Ausgabeformat ist Big-Endian.

## Container Mode

Prinzipiell erlaubt der Container Mode eine Zusammenfassung von Daten aus mehreren Profilen in einen großen Übertragungscontainer. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass die nötige Reaktionszeiten der Software und der Daten-Overhead reduziert werden kann.

### Standard Container Mode

Standardmäßig können im Container Mode mehrere komplette Profile in einen logischen Übertragungscontainer zusammengefasst werden. Dabei sammelt der Sensor so lange Profile, bis die gewünschte Anzahl erreicht ist und überträgt diese als Gesamtpaket. Die maximale Containergröße hängt vom Sensor ab (128 Mbyte bzw. 4096 Profile).  Wie erwähnt, ist hier der Hauptvorteil, dass die korrespondierende Software in längeren Reaktionsintervallen arbeiten kann.

### Rearranged Container Mode (Transponierter Container Mode)

Mit der sog. Rearrangement-Funktion können nur die Daten in den Container geschrieben werden, die tatsächlich nötig sind. Der Anwender kann dabei frei bestimmen, von welchem Streifen er welche Messwerte übertragen will. Diese Werte werden dann pro Profil hintereinander im Container abgespeichert. Für den Timestamp kann man ein zusätzliches Feld definieren, falls gewünscht. Die gewählten Werte werden dann für eine gewünschte Anzahl von Profilen gesammelt und dann übertragen.

Ein häufig verwendeter Sonderfall ist der transponierte Container Mode, bei dem nur die Abstandsdaten (und optional Positionsdaten) extrahiert werden. Diese sind dann so angeordnet, dass sie ein 16-Bit Graustufen-Bitmap ergeben, was sich anschließend mittels Bildverarbeitungsalgorithmen analysieren lässt. Die Breite des Bitmaps wird hierbei von der Anzahl der Punkte pro Profil und die Höhe von der Anzahl der Profile im Container festgelegt. Standard-Datenformat ist Big-Endian, kann aber in Little-Endian geändert werden.

Abb. 6: Beispielbild transponierter Container Mode

# Datenübertragung vom scanCONTROL Sensor

## Datenübertragung

Die Datenübertragung wird softwareseitig gestartet und beendet. Ist die Übertragung aktiv, werden abhängig von der Profilfrequenz Daten in einen Empfangspuffer geschrieben. Konfiguriert werden kann die Übertragung entweder für eine kontinuierliche Datenextraktion aus dem Puffer (NORMAL_TRANSFER) oder für die Extraktion einer definierten Anzahl an Profilen (SHOT_TRANSFER).

## Pollen von Messdaten

Für weniger zeitkritische Anwendungen bzw. Anwendungen, die nicht alle empfangenen Profile oder Videobilder verarbeiten müssen, gibt es die Möglichkeit Daten aktiv aus dem Empfangspuffer anzufordern. Bei jedem Poll wird das zuletzt empfangene Profil/Bild ausgelesen und in einen von der Anwendersoftware bereitgestellten Datenpuffer kopiert, der zur Weiterverarbeitung verwendet werden kann. Ist seit dem letzten Poll noch kein neues Profil angekommen, wird die Anwendung informiert.

## Nutzen von Callbacks

Der Callback wird immer dann aufgerufen, wenn ein neues Profil oder ein neuer Container empfangen wurde. Bei vollständiger Abarbeitung der Callback-Routine ist ein Event zu setzen. Als Parameter beinhaltet dieser Callback einen Zeiger auf das soeben empfangene Profil bzw. den empfangenen Container. Das Profil wurde vorher schon in die aktuelle Profilkonfiguration gewandelt. Mit Hilfe dieses Zeigers kann die Callback-Funktion die empfangenen Daten in einen eigenen Puffer zur Weiterverarbeitung kopieren. Wichtig ist dabei, dass die Callback-Funktion sehr kurz ist und möglichst schnell wieder beendet wird, damit der nächste Puffer vom Treiber geholt werden kann.

# Messgeschwindigkeit

Die maximal mögliche Messgeschwindigkeit hängt von mehreren Parametern ab und unterscheidet sich je nach Sensortyp. Zusätzlich hat die gegebene Netzwerkinfrastruktur eine einschränkende Rolle. Eine Überschreitung dieser Maximalfrequenz führt zu verlorenen und/oder korrupten Daten und sollte komplett vermieden werden.

Um von vorneherein Performanceprobleme zu vermeiden, sollte die komplette Netzwerkinfrastruktur zwischen Sensor und PC Gigabit-Ethernet tauglich sein. Speziell falls Sensoren der 29xx-Serie oder der 30xx-Serie einsetzt werden, kommen 100 Mbit/s-Netzwerke schnell an die physikalischen Grenzen. Außerdem sollte der Rechner, auf dem die Software ausgeführt wird, mit ausreichend performanter Hardware ausgestattet sein, da v.a. bei mehreren Sensoren eine große Datenmenge abzuarbeiten ist.

Häufigster Flaschenhals, nach der Netzwerkumgebung, ist das eingesetzte Messfeld. Das Messfeld beschreibt, welcher Teil der Sensormatrix tatsächlich ausgelesen wird. Je weniger Fläche der Sensormatrix ausgelesen wird, desto größer ist die Maximalfrequenz. Eine detaillierte Auflistung der je nach Messfeld möglichen Frequenzen, ist in der (der Sensordokumentation beiliegenden) Quick Reference gegeben. Grundsätzlich sollte bei hochfrequenten Messungen nur der für die Messung relevante Teil der Matrix ausgelesen werden.

Weiterhin beschränkt die Länge der Belichtungszeit die Messfrequenz. Die Maximalfrequenz ergibt sich hier aus dem Reziprokwert der Belichtungsdauer. Sind extensive Post-Processing Operationen auf dem Sensor konfiguriert worden (SMART- oder GAP-Sensoren), kann auch hier ein Flaschenhals entstehen. Die mit der aktuellen Post-Processing-Konfiguration mögliche Maximalfrequenz kann den scanCONTROL Configuration Tools entnommen werden. Bei höheren Frequenzen kann auch bei Sensoren ohne aufgespielten Processing die Berechnungszeit nicht ausreichen. Dies kann vermieden werden, indem man die auszuwertenden Punkte dem Messfeld anpasst und/oder nur einen Streifen bzw. die X/Z-Werte überträgt (via partiellem Profil). Vor allem bei der jeweiligen Maximalgeschwindigkeit ist auf die Minimalkonfiguration zurückzufallen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Qualität der Messung, da alle weiteren Punkte außerhalb des Messfeldes liegen und nur invalide Werte liefern würden.

# Typische Code-Beispiele mit Verweise auf das SDK

Im folgenden Abschnitt werden C++-Code-Minimalbeispiele für verschiedene Einbindungsschritte gezeigt. Komplettbeispiele mit Fehlerbehandlung etc. sind im Projektordner des SDKs zu finden. Bis auf Beispiel 6.1 ist vorausgesetzt, dass die Verbindung mit dem Sensor hergestellt ist. Bei einigen Beispielen werden Register beschrieben (SetFeature(…)). Die Registeradressen sind in der SDK auf Makros abgebildet (z.B. FEATURE_FUNCTION_EXPOSURETIME für die Belichtungszeit). Die detaillierten Registerbeschreibungen sind im Operation Manual Part B zu finden (siehe Abschnitt 8.4); diese ist der Scannerdokumentation beiliegend.

## Verbindung mit Sensor herstellen

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Sensor gefunden und eine Verbindung hergestellt werden kann.

Siehe API: GetDeviceInterfaces(), SetPathToDeviceProperties(), SetDeviceInterface(), Connect()

## Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (nur scanCONTROL 30xx)

Dieses Beispiel zeigt die Vorgehensweise zum Ändern der Profilfrequenz und der Belichtungszeit für den scanCONTROL 30xx. Die übergebenen Werte beschreiben die Zeit in 1 µs-Schritten. Die Profilfrequenz kann nicht direkt gesetzt werden. Sie setzt sich aus der Belichtungszeit (ExposureTime) und der Leerlaufzeit (IdleTime) zusammen. Sie berechnet sich aus:

Profilfrequenz= 1(ExposureTime+IdleTime)

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_TIME, FEATURE_FUNCTION_IDLE_TIME

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#exposuretime, OpManPartB.html#idletime

Im Beispielcode wird also die Belichtungszeit auf 1.005 ms und die Profilfrequenz auf 100 Hz festgelegt.

## Profilfrequenz und Belichtungszeit setzen (alle scanCONTROL Typen)

Dieses Beispiel zeigt die Vorgehensweise zum Ändern der Profilfrequenz und der Belichtungszeit. Die übergebenen Werte beschreiben die Zeit in 10 µs-Schritten. Die Profilfrequenz kann nicht direkt gesetzt werden. Sie setzt sich aus der Belichtungszeit (ExposureTime) und der Leerlaufzeit (IdleTime) zusammen. Sie berechnet sich aus:

Profilfrequenz= 1ExposureTime+IdleTime*10 µs

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_TIME, FEATURE_FUNCTION_IDLE_TIME

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#exposuretime, OpManPartB.html#idletime

Im Beispielcode wird also die Belichtungszeit auf 1 ms und die Profilfrequenz auf 100 Hz festgelegt.

## Pollen von Messwerten

Dieses Beispiel zeigt die Profildatenabholung über aktives Pollen. Dazu wird mittels der Funktion GetActualProfile() das zuletzt empfangene Profil, das sich im Empfangspuffer befindet, in einen Puffer der Anwendung zur Weiterverarbeitung kopiert. Anschließend wird aus den Pufferdaten die eigentliche X/Z-Information extrahiert (ConvertProfile2Values()). Diese Funktion rechnet schon die nötigen Skalierungsfaktoren für den Scannertyp ein; die Ausgabewerte sind Positions- und Abstandswerte in Millimeter.

Siehe API: GetLLTType(), TransferProfiles(), GetActualProfile(), ConvertProfiles2Values()

## Auslesen via Callback

Dieses Beispiel zeigt die Profildatenabholung mittels Callback. Dazu wird ein Callback registriert, der bei einem neu angekommenen Profil den Puffer kopiert und anschließend einen Event signalisiert.  Nach Empfangen des Profils wird die Übertragung beendet.

Siehe API: RegisterCallback(), TransferProfiles(), ConvertProfiles2Values(), EventHandling

## Profilfilter setzen

Dieses Beispiel zeigt das Setzen von Resampling-, Median- und Average-Filter.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_PROFILE_FILTER

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#profilefilter

## Encoder

Dieses Beispiel zeigt das Aktivieren der  Encoder-Triggerung über digitale Eingänge.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER, FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCE, FEATURE_FUNCTION_DIGITAL_IO

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#trigger, OpManPartB.html#maintenance, OpManPartB.html#ioconfig

## Externe Triggerung

Dieses Beispiel zeigt das Aktivieren der externen Triggerung über digitale Eingänge.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER, FEATURE_FUNCTION_DIGITAL_IO

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#trigger, OpManPartB.html#ioconfig

## Software-Profil-Trigger

Dieses Beispiel zeigt die externe Profil-Triggerung über den Software-Profil-Trigger.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER, TriggerProfile()

Siehe Quickreference: OpManPartB.html#trigger

## Software-Container-Trigger

Dieses Beispiel zeigt die externe Container-Triggerung über den Software-Container-Trigger. Um diese Funktion zu nutzen, muss der Sensor entweder im Frametrigger-Modus sein (siehe Digital-IO Konfiguration), oder der Container Trigger muss explizit aktiviert werden (TriggerContainerEnable() / TriggerContainerDisable()).

Siehe API: SetFeature(), TriggerContainer(), FEATURE_FUNCTION_TRIGGER

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#trigger

Voraussetzung: Firmware Version v46 oder neuer.

## Peak-Filter setzen

Dieses Beispiel zeigt, wie die sog. Peak-Filter des Scanners gesetzt werden können. Diese ermöglichen es, Punkte außerhalb eines gewissen Intensitäts- und/oder Reflexionsbreitenbereich auszusortieren. Um die Einstellungen zu aktivieren, muss eine 0 in das FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER-Register geschrieben werden.

Siehe API: SetPeakFilter(), SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER

See Operation Manual Part B: OpManPartB.html#extraparameter

## Matrixregionen berechnen

Um ein frei definierbares Messfeld (Firmware-Versionen < v43, siehe 6.13), einen Auswahlbereich (Region of interest, siehe 6.14), einen inversen Auswahlbereich (Region of no interest) oder einen Referenzbereich für die Autobelichtung zu setzen, müssen die Prozentwerte bezogen auf die korrekt gedrehte Sensor-Matrix (siehe scanCONTROL Configuration Tools) in die entsprechenden Sensor-Matrix-Werte konvertiert werden. Je nach verwendetem Sensor-Typ muss eine der folgenden Umrechnungen verwendet werden.

## Frei definierbares Messfeld setzen

Dieses Beispiel zeigt, wie ein frei definierbares Messfeld gesetzt werden kann. Dies ermöglicht eine flexible Definition der Messfeldgröße. Um die Einstellungen zu aktivieren, muss eine 0 in das FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER-Register geschrieben werden.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_ROI1_PRESET, SetFreeMeasuringField(), FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER

Siehe Operation Manual Part B: OpManPartB.html#roi1, OpManPartB.html#extraparameter

Siehe Abschnitt 6.12 für die Umrechnung der Matrix-Werte.

## Auswahlbereich 1 setzen

Dieses Beispiel zeigt das Setzen des Auswahlbereichs 1 (ROI 1) auf der Sensormatrix. Diese Einstellung ermöglicht eine beliebige Messfeldgröße. Um die Einstellungen zu aktivieren, muss eine 0 in das FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER-Register geschrieben werden.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_ROI1_PRESET, FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER

Siehe Operation Manual Part B: OpManPartB.html#roi1, OpManPartB.html#extraparameter

Siehe Abschnitt 6.12 für die Umrechnung der Matrix-Werte.

Hinweis für scanCONTROL 27xx und scanCONTROL 26xx/29xx (Firmware-Version <v43):

Hier muss stattdessen das frei definierbare Messfeld gesetzt werden, siehe Abschnitt 6.13.

## Einbaulagenkalibrierung auf den Sensor spielen

Dieses Beispiel zeigt, wie man die Einbaulage kalibriert. Dies ist nützlich, wenn man eine konstant schiefe Einbaulage hat, man das Profil aber gerade ausgeben lassen will. Es kann der Winkel und der Offset kalibriert werden.

Siehe API: SetCustomCalibration(), ResetCustomCalibration()

## Containermode zur Weiterverarbeitung mit BV-Tools

Dieses Beispiel zeigt, wie man die Übertragung so konfiguriert, dass Standard-Bildverarbeitungstools direkt mit dem übertragenen Format arbeiten können.

Siehe API: SetFeature(), SetProfileContainerSize(), TransferProfiles(), FEATURE_FUNCTION_PROFILE_REARRANGEMENT, ConvertRearrangedContainer2Values()

Siehe  Operational Manual Part B: OpManPartB.html#profilerearrangement

## Übertragung von partiellen Profilen

Dieses Beispiel zeigt das Einrichten einer Übertragung von partiellen Profilen. Das übertragene Profil entspricht hier der Profilkonfiguration PURE_PROFILE mit eingeschränkter Punktezahl, d.h. es werden nur X/Z-Werte von einem definierten Punktebereich übertragen.

Siehe API: SetPartialProfile(), TransferProfiles(), GetActualProfile(), ConvertPartProfile2Values()

Eine Änderung der Profilauflösung mit setResolution() muss immer vor dem Setzen der PartialProfile-Konfiguration erfolgen, da der Aufruf von setResolution() die PartialProfile-Einstellung zurücksetzt.

## Betrieb von mehreren Sensoren

Dieses Beispiel zeigt, wie in einem Programm mit mehreren Sensoren gearbeitet werden kann.

Siehe API: CreateLLTDevice(), GetDeviceInterfacesFast(), SetDeviceInterface(), Connect(), RegisterBufferCallback()

## Fehlermeldungen bei Verbindungsverlust

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Callback zur Fehlerbehandlung bei Verbindungsverlust in einer Anwendung zu registrieren ist.

Siehe API: RegisterControlLostCallback()

## Temperatur auslesen

Dieses Beispiel zeigt, wie die aktuelle Innentemperatur des Sensors ausgelesen werden kann.

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_TEMPERATURE

Siehe Operational Manual Part B: OpManPartB.html#temperature

## Packet Delay berechnen und setzen

Dieses Beispiel zeigt die Bestimmung des minimale bzw. maximalen Packet Delays für einen Sensor in einen Netzwerk mit mehreren Sensoren an einem Switch. Der Packet Delay ist abhängig von folgenden Faktoren: Der eingestellten Paketgröße, dem gegebenen Netzwerk, die zu übertragende Datenmenge und die Anzahl der Sensoren. Die Datenmenge setzt sich dabei aus dem eingestellten Übertragungsmodus und der Profilfrequenz zusammen. Der minimale Delay berechnet sich aus:

PDmin=Anzahl der Sensoren-1* PaketgrößeNetzwerkübertragungsrate

Der maximale Delay ergibt sich aus:

PDmax=1000*1000ProfilfrequenzKByte pro Profil*1024Paketgröße+1-PaketgrößeNetzwerkübertragungsrate*0,8

Der zu konfigurierende Wert kann zwischen diesen Schranken liegen. Jedem betroffenen Sensor muss ein Packet Delay gesetzt werden. Die Scanner testen dann Übertragungsslots an und senden bei einem freien Slot nun die jeweils verzögerten Pakete ab.

Das Setzen des Wertes geschieht wie folgt (hier wird ein Wert von 50 µs eingestellt):

Siehe API: SetFeature(), FEATURE_FUNCTION_PACKET_DELAY

# API

Im Folgenden wird das vollständige API (Application Program Interface) aufgelistet. Jede Funktion ist mit ihren Rückgabe- und Parameterwerten beschrieben. Es werden hier größtenteils die Funktionen der C++ API (CInterfaceLLT Klasse) aufgeführt. Für eine C Implementierung ist folgendes zu beachten: Die korrespondierenden Funktionen der C API folgen dem Muster llt_handle->CppInterfaceFunc([args]);  c_api_func(llt_handle, [args]); z.B. hllt->SetFeature(([args]);  set_feature(hllt, ([args]);. In C ist das llt_handle mit create_llt_device() zu erstellen (siehe Kommentar in Code Kapitel 6.1) und kann mittels del_device() wieder gelöscht werden.

## Auswahl und Initiierungs-Funktionen

- GetDeviceInterfaces ()

Abrufen der am Rechner verfügbaren scanCONTROL device interfaces.  Device interfaces sind die verschiedenen Identifikationsnamen der Sensoren.

Parameter

interfaces	Array für verfügbare Interfaces

size		Größe des Arrays

Rückgabewert

Anzahl der gefundenen device interfaces

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_GETDEVINTERFACES_REQUEST_COUNT | -251 | Die Größe des übergebenen Feldes ist zu klein |
| --- | --- | --- |
| ERROR_GETDEVINTERFACES _INTERNAL | -253 | Bei der Abfrage der angeschlossenen scanCONTROL ist ein Fehler aufgetreten |

- InitDevice ()

Initialisieren eines Scanners. Wird bei Aufruf von Connect() schon automatisch durchgeführt.

Parameter

camName	Identifikator des Sensors

devData	Device data des Sensors

pathDevProp	Pfad zu device_properties.dat

Rückgabewert

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_DEVPROP_NOT_FOUND | -1300 | device_properties.dat (Datei) nicht gefunden |
| --- | --- | --- |
| ERROR_DEVPROP_DECODE | -1301 | Dekodieren der Datei fehlgeschlagen |
| ERROR_DEVPROP_DEPRECATED | -1302 | Dateiversion veraltet oder fehlerhaft ausgelesen |
| ERROR_DEVPROP_READ_FAILURE | -1303 | Lesen der Datei fehlgeschlagen |

- SetPathtoDeviceProperties ()

Setzen des Pfades für die device_properties.dat.  Optionaler Aufruf vor Connect; falls gesetzt stehen erweiterte Informationen in MEDeviceData zur Verfügung.

Parameter

pathDevProp	Pfad zu device_properties.dat

Rückgabewert

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_DEV_PROP_NOT_FOUND | -1300 | device_properties.dat (Datei) nicht gefunden |
| --- | --- | --- |

- SetDeviceInterface ()

Zuweisen eines scanCONTROL device interfaces zu einer Sensorinstanz in der Bibliothek. Ein Interface Identifikator besteht aus dem Sensornamen und der Seriennummer.

Parameter

interface	Interface des zu verbindenden scanCONTROL

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_GETDEVINTERFACES _CONNECTED | -252 | scanCONTROL ist verbunden, Disconnect(); aufrufen |
| --- | --- | --- |

## Verbindungs-Funktionen

- Connect ()

Verbinden mit dem ausgewählten scanCONTROL Sensor. Nur möglich, falls mit SetDeviceInterface() ein gültiges device interface zugeordnet wurde. Falls mit SetPathtoDeviceProperties() eine gültige device_properties.dat geladen wurde, stehen alle Dateiinhalte in MEDeviceData zur Verfügung. Ruft InitDevice() auf.

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Alle Rückgabewerte von InitDevice()

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_CONNECT_SELECTED_LLT | -301 | Das gewählte Interface ist nicht verfügbar -> ein neues Interface mit SetDeviceInterface() wählen |
| --- | --- | --- |
| ERROR_CONNECT_ALREADY_CONNECTED | -302 | Mit dieser ID ist schon ein scanCONTROL verbunden |
| ERROR_DEVPROP_NOT_AVAILABLE | -999 | Die device_properties.dat ist nicht geladen worden |

- Disconnect ()

Trennen der Verbindung zum scanCONTROL Sensor. Alle eingestellten Parameter bleiben auf dem Scanner erhalten. Die Treibereinstellungen wie Packetsize, Buffer count und Profile config bleiben nicht erhalten.

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Identifikations-Funktionen

- GetDeviceName ()

Abfrage des Geräte- und Herstellernamens des scanCONTROL Sensors, sowie die Seriennummer.

Parameter

devName	Pointer Namen des Devices

venName	Pointer Namen des Herstellers

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- GetLLTVersion ()

Abfrage der  aktuell aufgespielten Firmware version.

Parameter

devVersion	Pointer Firmware

Return value

General return values

- GetLLTType ()

Abfrage des Messbereichs und des Typs des scanCONTROL Sensors.

Parameter

scannerType	Scannertyp

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- GetLLTTypeByName ()

Abfrage des Messbereichs und des Typs des scanCONTROL Sensors mittels dessen Device Name.

Parameter

modelName	Name des Sensors (devName)

scannerType	Scannertyp

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- ScannerType

| TScannerType | Wert | scanCONTROL Type | Messbereich |
| --- | --- | --- | --- |
| StandardType | -1 | - | - |
| scanCONTROL27xx_25 | 1000 | 27xx | 25 mm |
| scanCONTROL27xx_100 | 1001 | 27xx | 100 mm |
| scanCONTROL27xx_50 | 1002 | 27xx | 50 mm |
| scanCONTROL27xx_xxx | 1999 | 27xx | - |
| scanCONTROL26xx_25 | 2000 | 26xx | 25 mm |
| scanCONTROL26xx_50 | 2002 | 26xx | 50 mm |
| scanCONTROL26xx_100 | 2001 | 26xx | 100 mm |
| scanCONTROL26xx_xxx | 2999 | 26xx | - |
| scanCONTROL29xx_25 | 3000 | 29xx | 25 mm |
| scanCONTROL29xx_50 | 3002 | 29xx | 50 mm |
| scanCONTROL29xx_100 | 3001 | 29xx | 100 mm |
| scanCONTROL29xx_10 | 3003 | 29xx | 10 mm |
| scanCONTROL29xx_xxx | 3999 | 29xx | - |
| scanCONTROL30xx_25 | 4000 | 30xx | 25mm |
| scanCONTROL30xx_50 | 4001 | 30xx | 50mm |
| scanCONTROL30xx_200 | 4002 | 30xx | 200mm |
| scanCONTROL30xx_100 | 4003 | 30xx | 100mm |
| scanCONTROL30xx_xxx | 4999 | 30xx | - |
| scanCONTROL25xx_25 | 5000 | 25xx | 25mm |
| scanCONTROL25xx_50 | 5002 | 25xx | 50mm |
| scanCONTROL25xx_100 | 5001 | 25xx | 100mm |
| scanCONTROL25xx_xxx | 5999 | 25xx | - |

- GetLLTScalingAndOffset ()

Abfrage des Skalierungs- und des Offsetfaktors des verbundenen scanCONTROL Sensors.

Parameter

scaling	Skalierungsfaktor des Sensors

offset	Offsetfaktor des Sensors

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- GetLLTScalingAndOffsetByType ()

Abfrage des Skalierungs- und des Offsetfaktors eines bestimmten Sensortyps.

Parameter

scannerType	Scannertyp

scaling		Skalierungsfaktor des Sensors

offset		Offsetfaktor des Sensors

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Eigenschafts-Funktionen

### Set-/Get-Funktionen

- GetFeature ()

Auslesen des aktuellen Parameterwertes / Überprüfen der Verfügbarkeit einer Eigenschaft anhand Tabelle in Kapitel 5.4.1.

Parameter

register		Registeradresse der Funktion (FEATURE oder INQUIRY)

value		Ausgelesener Wert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _FEATURE_ADRESS | -155 | Die Adresse der gewählten Eigenschaft ist falsch |
| --- | --- | --- |

- SetFeature ()

Setzen des Parameters einer Eigenschaft.

Parameter

register		Registeradresse der Funktion (FEATURE)

value		Zu schreibender Wert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _FEATURE_ADRESS | -155 | Die Adresse der gewählten Eigenschaft ist falsch |
| --- | --- | --- |

### Eigenschaften / Parameter

Im Folgenden werden die Eigenschaftsregister erläutert. INQUIRY-Register dienen zur Überprüfung, ob die jeweilige Funktion vorhanden ist. FEATURE-Register dienen zur Abfrage und Einstellung der Werte. Beide Register definieren das LSB bei Bit 0.

Mithilfe des ausgelesenen Wertes eines INQUIRY-Registers kann das Setzen eines Features klassifiziert werden. Dazu liefert das Register den minimal und maximal einstellbaren Wert, ob eine automatische Regelung verfügbar ist und ob die Eigenschaft verfügbar ist:

| 31 | 30..26 | 25 | 24 | 23..12 | 11..0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eigenschaft verfügbar (1 Bit) | Res. (5 Bit) | Auto (1 Bit) | Res. (1 Bit) | Min Wert (12 Bit) | Max Wert (12 Bit) |

Der Wert des FEATURE-Registers ist mithilfe des Operation Manual Part B zu interpretieren.

Beispiel: Laser

Abb. 7: Auszug aus dem Operation Manual Part B

Daraus ergibt sich, dass das für die Laserleistung zu beschreibende Register die Adresse 0xf0f00824 besitzt und mittel den Bits 0 und 1 die Laserleistung geregelt werden kann. Dezimal 0 beschreibt die Einstellung Laser aus, 1 |dec die reduzierte und 2 |dec die volle Laserleistung. Bit 11 aktiviert den Laserpulsmodus.

- SERIAL_NUMBER

| FEATURE_FUNCTION_SERIAL_NUMBER FEATURE_FUNCTION_SERIAL (deprecated) | 0xf0000410 |
| --- | --- |

Auslesen der Seriennummer des verbundenen Sensors. Dieses Register kann nur ausgelesen werden.

- CALIBRATION_SCALE und CALIBRATION_OFFSET

| FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION_SCALE | 0xf0a00000 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION_OFFSET | 0xf0a00004 |

Auslesen der Skalierung und des Offsets des verbundenen Sensors. Dieses Register kann nur ausgelesen werden.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

- LASER

| FEATURE_FUNCTION_LASER FEATURE_FUNCTION_LASERPOWER (deprecated) | 0xf0f00824 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_LASER INQUIRY_FUNCTION_LASERPOWER (deprecated) | 0xf0f00524 |

Steuern und Auslesen der Laserleistung: 0 (aus), 1 (reduziert), 2 (voll). Je nach Gerätetyp kann auch die Polarität der externen Laser-Schutzabschaltung oder der Laserpulsmodus eingestellt werden. Das direkt nach der Laserumschaltung übertragene Profil kann korrupt sein.

Siehe OpManPartB.html#laser oder #laserpower für den verwendeten Sensortyp.

- ROI1_PRESET

| FEATURE_FUNCTION_ROI1_PRESET FEATURE_FUNCTION_MEASURINGFIELD (deprecated) | 0xf0f00880 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_ROI_PRESET INQUIRY_FUNCTION_MEASURINGFIELD (deprecated) | 0xf0f00580 |

Setzen  oder Auslesen eines vordefinierten Messfeldes oder Aktivierung der erweiterten Messfeldkonfiguration.  Das direkt nach der Messfeldänderung übertragene Profil kann korrupt sein.

Siehe OpManPartB.html#roi1 oder zoom für den verwendeten Sensortyp.

Eine Übersicht über die vordefinierten Messfelder und die damit möglichen maximalen Profilfrequenzen liefert QuickReference.html für den verwendeten  Sensortyp.

- ROI1

| FEATURE_FUNCTION_ROI1_POSITION FEATURE_FUNCTION_FREE_MEASURINGFIELD_X (depr.) | 0xf0b0200c |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_ROI1_DISTANCE FEATURE_FUNCTION_FREE_MEASURINGFIELD_Z (depr.) | 0xf0b02008 |

Setzt Start und Größe in X und Z des ROI 1. Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten. Aktiviert wird die Einstellung mittels des Extraparameter-Registers (FEATURE_FUNCTION_EXTRAPARAMETER).

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden, um das ROI zu setzen).

Siehe OpManPartB.html#roi1 oder #extraparameter für den verwendeten Sensortyp.

- ROI1_TRACKING

| FEATURE_FUNCTION_ROI1_TRACKING_DIVISOR FEATURE_FUNCTION_DYNAMIC_TRACK_DIVISOR (depr.) | 0xf0b02010 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_ROI1_TRACKING_FACTOR FEATURE_FUNCTION_DYNAMIC_TRACK_FACTOR (depr.) | 0xf0b02014 |

Setzt die encoderbasierte Messfeldnachverfolgung. Aktiviert wird die Einstellung mittels des Extraparameter-Registers (FEATURE_FUNCTION_EXTRAPARAMETER).

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden, um das ROI zu setzen).

Siehe OpManPartB.html#roi1 oder #extraparameter für den verwendeten Sensortyp.

- IMAGE_FEATURES

| FEATURE_FUNCTION_IMAGE_FEATURES | 0xf0b02100 |
| --- | --- |

Register zur Aktivierung/Deaktivierung von ROI 2, dem Ausschlussbereich (RONI), dem Referenzbereich für die Belichtungsregelung auf der Sensor-Matrix. Setzt den Betriebsmodus des Sensors.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#image_sensor_features für den verwendeten Sensortyp.

- ROI2

| FEATURE_FUNCTION_ROI2_POSITION | 0xf0b02108 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_ROI2_DISTANCE | 0xf0b02104 |

Setzt Start und Größe in X und Z des ROI 1. Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#roi2 für den verwendeten Sensortyp.

- RONI

| FEATURE_FUNCTION_RONI_POSITION | 0xf0b02110 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_RONI_DISTANCE | 0xf0b0210c |

Setzt Start und Größe in X und Z des Ausschlussbereichs (RONI). Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#roni für den verwendeten Sensortyp.

- TRIGGER

| FEATURE_FUNCTION_TRIGGER | 0xf0f00830 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_TRIGGER | 0xf0f00530 |

Setzen und Auslesen der Triggereinstellung. Das direkt nach der Änderung der Triggerkonfiguration übertragene Profil kann korrupt sein. Zusammen mit der Triggerfunktion muss meist auch die Trigger-Schnittstelle parametriert werden (siehe DIGITAL_IO). Durch Änderung der Triggereinstellung wird auch der Profilzähler zurückgesetzt.

Siehe OpManPartB.html#trigger für den verwendeten Sensortyp.

- EXPOSURE_TIME

| FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_TIME FEATURE_FUNCTION_SHUTTERTIME (deprecated) | 0xf0f0081c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_EXPOSURE_TIME INQUIRY_FUNCTION_SHUTTERTIME (deprecated) | 0xf0f0051c |

Setzen und Auslesen der Belichtungszeit in 10 µs-Schritten. Der Wert kann zwischen 1 und 4095 liegen. Optional kann hier auch die automatische Belichtungsregelung eingestellt werden.

Siehe OpManPartB.html#exposuretime oder #shutter für den verwendeten Sensortyp.

- EA_REFERENCE_REGION

| FEATURE_FUNCTION_EA_REFERENCE_REGION_POSITION | 0xf0b02118 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_EA_REFERENCE_REGION_DISTANCE | 0xf0b02114 |

Setzt Start und Größe in X und Z des Referenzbereichs für die Autobelichtung. Die möglichen Werte reichen von 0 bis 65535. Die Matrixrotation der Sensoren ist dabei zu beachten.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#exposureautomatic für den verwendeten Sensortyp.

- EXPOSURE_AUTOMATIC_LIMITS

| FEATURE_FUNCTION_EXPOSURE_AUTOMATIC_LIMITS | 0xf0f00834 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_EXPOSURE_AUTOMATIC_LIMITS | 0xf0f00534 |

Setzen und Auslesen der Limits für die Belichtungsautomatik in 10 µs-Schritten. Der Wert kann zwischen 1 und 4095 liegen.

Achtung: Nur von der scanCONTROL 30xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#exposureautomatic für den verwendeten Sensortyp.

- IDLE_TIME

| FEATURE_FUNCTION_IDLE_TIME FEATURE_FUNCTION_IDLETIME (deprecated) | 0xf0f00800 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_IDLE_TIME INQUIRY_FUNCTION_IDLETIME (deprecated) | 0xf0f00500 |

Setzen und Auslesen der Totzeit zwischen den Belichtungsintervallen in 10 µs-Schritten. Der Wert kann zwischen 1 und 4095 liegen. Ist die automatische Belichtungsregelung aktiv, wird die Totzeit automatisch so angepasst, dass die Profilfrequenz stabil bleibt

Siehe OpManPartB.html#idletime für den verwendeten Sensortyp.

- PROFILE_PROCESSING

| FEATURE_FUNCTION_PROFILE_PROCESSING FEATURE_FUNCTION_PROCESSING_PROFILEDATA (depr.) | 0xf0f00804 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_PROFILE_PROCESSING INQUIRY_FUNCTION_PROCESSING_PROFILEDATA (depr.) | 0xf0f00504 |

Abfragen und Setzen der Einstellung für die Profilverarbeitung, wie z.B. Deaktivieren der Kalibrierung, Spiegelung des Profils, Messdatenverarbeitung (Post-Processing), Reflexionsauswahl oder erweiterte Belichtungseinstellung.

Siehe OpManPartB.html#profileprocessing oder #processingprofile für den verwendeten Sensortyp.

- THRESHOLD

| FEATURE_FUNCTION_THRESHOLD | 0xf0f00810 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_THRESHOLD | 0xf0f00510 |

Setzen und Auslesen des Schwellwerts für die Messdatenaufnahme. Bei Targets mit mehreren Reflektionen kann das Erhöhen der Schwelle zu besseren Ergebnissen führen. Optional kann hier auch die dynamische Threshold-Regelung aktiviert werden.

Siehe OpManPartB.html#threshold für den verwendeten Sensortyp.

- MAINTENANCE

| FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCE FEATURE_FUNCTION_MAINTENANCEFUNCTIONS (depr.) | 0xf0f0088c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_MAINTENANCE INQUIRY_FUNCTION_MAINTENANCEFUNCTIONS (depr.) | 0xf0f0058c |

Abfragen und Setzen interner Einstellungen, wie z.B. dem Encoderzähler.

Siehe OpManPartB.html#maintenance für den verwendeten Sensortyp.

- ANALOGFREQUENCY

| FEATURE_FUNCTION_ANALOGFREQUENCY | 0xf0f00828 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_ANALOGFREQUENCY | 0xf0f00528 |

Analogfrequenz für die Analogausgänge der scanCONTROL 28xx-Serie. Die Frequenz kann zwischen 0 und 150 eingestellt werden, wobei der Zählwert der Frequenz in kHz entspricht. Bei einer Einstellung von 0 kHz wird der Analogausgang abgeschaltet, was bei Profilfrequenzen größer 500 Hz empfehlenswert ist, um einen Überlauf bei der Analogausgabe zu vermeiden.

Siehe OpManPartB.html#focus für den scanCONTROL 28xx.

- ANALOGOUTPUTMODES

| FEATURE_FUNCTION_ANALOGOUTPUTMODES | 0xf0f00820 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_ANALOGOUTPUTMODES | 0xf0f00520 |

Modes für die Analogausgänge der scanCONTROL 28xx-Serie. Einstellen der Analog output modes. Es können z.B. die Spannungsbereiche und die Polarität der analogen Ausgänge umgeschaltet werden. Siehe OpManPartB.html#gain für den scanCONTROL 28xx.

- CMM_TRIGGER

| FEATURE_FUNCTION_CMM_TRIGGER FEATURE_FUNCTION_CMMTRIGGER (deprecated) | 0xf0f00888 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_CMM_TRIGGER INQUIRY_FUNCTION_CMMTRIGGER (deprecated) | 0xf0f00588 |

Konfiguration der optionalen CMM-Trigger-Funktionen. Die Konfiguration des CMM-Triggers erfolgt durch mehrere Schreibzugriffe auf dieses Register. Zurückgelesen werden kann nur der zuletzt geschriebene Wert.

Achtung: Wird nicht von der scanCONTROL 25xx-Serie unterstützt.

Siehe OpManPartB.html#cmmtrigger für den verwendeten Sensortyp.

- PROFILE_REARRANGEMENT

| FEATURE_FUNCTION_PROFILE_REARRANGEMENT FEATURE_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE (depr.) | 0xf0f0080c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_PROFILE_REARRANGEMENT INQUIRY_FUNCTION_REARRANGEMENT_PROFILE (depr.) | 0xf0f0050c |

Parametrierung der übertragenen Profilinformationen im Container-Mode.

Siehe OpManPartB.html#profilerearrangement oder #rearrangementprofile für den verwendeten Sensortyp.

- PROFILE_FILTER

| FEATURE_FUNCTION_PROFILE_FILTER | 0xf0f00818 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_PROFILE_FILTER | 0xf0f00518 |

Anwendung von Resampling, Median-Filter und/oder Average-Filter.

Siehe OpManPartB.html#profilefilter für den verwendeten Sensortyp.

- DIGITAL_IO

| FEATURE_FUNCTION_DIGITAL_IO FEATURE_FUNCTION_RS422_INTERFACE_FUNCTION (depr.) | 0xf0f008c0 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_DIGITAL_IO INQUIRY_FUNCTION_RS422_INTERFACE_FUNCTION (depr.) | 0xf0f005c0 |

Parameter für die Modi-Einstellung der RS422-Schnittstelle bzw. den digitalen Schnittstellen.

Siehe OpManPartB.html#ioconfig bzw. OpManPartB.html#capturesize für den verwendeten Sensortyp.

- PACKET_DELAY

| FEATURE_FUNCTION_PACKET_DELAY | 0x00000d08 |
| --- | --- |

Ethernet-Paketverzögerung für den Betrieb mehrerer Sensoren an einem Switch in µs. Der einzustellende Wert kann zwischen 0 und 1000 µs liegen.

- TEMPERATURE

| FEATURE_FUNCTION_TEMPERATURE | 0xf0f0082c |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_TEMPERATURE | 0xf0f0052c |

Auslesen der Sensortemperatur in 0,1 K-Schritten. Bevor die aktuelle Temperatur ausgelesen werden kann, muss erst 0x86000000 auf das Feature-Register geschrieben werden. (OpManPartB.html#temperature)

- EXTRA_PARAMETER

| FEATURE_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER FEATURE_FUNCTION_SHARPNESS (deprecated) | 0xf0f00808 |
| --- | --- |
| INQUIRY_FUNCTION_EXTRA_PARAMETER INQUIRY_FUNCTION_SHARPNESS (deprecated) | 0xf0f00508 |

Einstellungen für Peak-Filter, frei definierbares Messfeld und Einbaulagenkalibrierung. Die Konfiguration erfolgt durch mehrere Schreibzugriffe auf dieses Register. Zurückgelesen werden kann nur der zuletzt geschriebene Wert. Seit DLL Version 3.7 / Sensor-Firmware v43, hat dieses Register hauptsächlich die Funktion einige gesetzte Registerwerte zu aktivieren.

Siehe OpManPartB.html#extraparameter für den verwendeten Sensortyp.

- PEAKFILTER

| FEATURE_FUNCTION_PEAKFILTER_WIDTH | 0xf0b02000 |
| --- | --- |
| FEATURE_FUNCTION_PEAKFILTER_HEIGHT | 0xf0b02004 |

Setzt die minimal und maximal für eine Reflexion zulässige Intensität bzw. Reflexionsweite. Die Werte reichen von 0 bis 1023.

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden).

- FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION

| FEATURE_FUNCTION_CALIBRATION_0 - 7 | 0xf0b02020 - 0xf0b0203c |
| --- | --- |

Setzt Parameter der Einbaulagenkalibrierung. Zur Aktivierung muss 0 auf das EXTRA_PARAMETER Register geschrieben werden.

Voraussetzung: Firmware v43 oder neuer (bei Firmware < v43 muss das EXTRA_PARAMETER Register benutzt werden).

## Spezielle Eigenschafts-Funktionen

### Software Trigger

- TriggerProfile ()

Ausführen einer Software Triggerung für ein Profil.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- TriggerContainer ()

Ausführen einer Software Triggerung für einen Container.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Voraussetzung: Firmware v46 oder neuer.

Der Sensor muss sich im Frametrigger-Modus befinden (siehe Digital IO), um diese Funktion nutzen zu können. Andernfalls muss der Trigger-Container-Modus eingestellt werden mit nachfolgenden Funktionen.

- TriggerContainerEnable ()

- TriggerContainerDisable ()

Aktivieren/Deaktivieren des Trigger-Container-Modus, um TriggerContainer() ohne eingestellten Frametrigger-Modus (siehe Digital IO) nutzen zu können.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

Rückgabewert

Allgemeine Rückgabewerte

### Profilkonfiguration

- GetProfileConfig ()

Abfrage der aktuellen Profilkonfiguration.

Parameter

profileConf	Ausgelesene eingestellte Profilkonfiguration

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetProfileConfig ()

Setzen der Profilkonfiguration.

Parameter

profileConf	Zu setzende Profilkonfiguration

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_ SETGETFUNCTIONS_WRONG _PROFILE_CONFIG | -152 | Die gewünschte Profilkonfiguration steht nicht zur Verfügung |
| --- | --- | --- |

- ProfileConfig

Zur Verfügung stehende ProfileConfig-Einstellungen.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| PROFILE | 1 | Profildaten aller vier Streifen |
| VIDEO_IMAGE | 2 | Matrix Videobild |
| PARTIAL_PROFILE | 5 | Partielles Profil welches per SetPartialProfile eingeschränkt wurde |
| CONTAINER | 6 | Container-Daten |

### Profilauflösung / Punkte pro Profil

- GetResolution ()

Abfrage der aktuellen Profilauflösung bzw. Messpunkte pro Profil.

Parameter

value		Ausgelesene eingestellte Profilauflösung

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetResolution ()

Setzen der Profilauflösung bzw. Messpunkte pro Profil. Die Auflösung kann nur dann geändert werden, wenn keine Profile übertragen werden. Außerdem werden bei SetResolution() alle Einstellungen für das PartialProfile gelöscht.

Parameter

value		Zu setzende Profilauflösung

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_ SETGETFUNCTIONS_NOT _SUPPORTED_RESOLUTION | -153 | Die gewünschte Auflösung wird nicht unterstützt |
| --- | --- | --- |

- GetResolutions ()

Abfrage der zur Verfügung stehenden Profilauflösungen.

Parameter

value		Array mit verfügbaren Profilauflösungen

size		Größe des übergebenen Arrays

Rückgabewert

Anzahl der verfügbaren Auslösungen

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_ SETGETFUNCTIONS_NOT _SUPPORTED_RESOLUTION | -156 | Die Größe des übergebenen Feldes ist zu klein |
| --- | --- | --- |

### Container-Größe

- GetProfileContainerSize ()

Abfrage der aktuellen Container-Größe.

Parameter

width		Ausgelesene eingestellte Containerbreite

height		Ausgelesene eingestellte Containerhöhe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetProfileContainerSize ()

Setzen der Container-Größe. Die Höhe kann frei zwischen 0 und der maximal möglichen Höhe gewählt werden und entspricht der Anzahl von Profilen, die in dem Container übertragen werden. Die Container-Höhe sollte nicht höher als die dreifache Profilrate sein. Ist „Verbinden von aufeinanderfolgenden Profilen“ aktiviert, muss die Höhe * Breite eines Bildes ein ganzzahliges Vielfaches von 16384 sein. Wird versucht einen anderen Höhenwert einzustellen, wird die Höhe automatisch auf den nächsten passenden Wert gesetzt.

Parameter

width		Zu setzende Containerbreite

height		Zu setzende Containerhöhe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _PROFILE_SIZE | -157 | Die Größe für den Container ist falsch |
| --- | --- | --- |
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_MOD_4 | -158 | Die Container-Breite ist nicht durch 4 teilbar |

- GetMaxProfileContainerSize ()

Abfrage der maximal möglichen Container-Größe. Ist die maximale Breite 64, so wird der Container-Mode nicht von dem scanCONTROL unterstützt.

Parameter

maxWidth	Maximale einstellbare Containerbreite

maxHeight	Maximale einstellbare Containerhöhe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Vorgehaltene Puffer für das Profile-Polling

- GetHoldBuffersForPolling ()

Abfrage der Anzahl der vorgehaltenen Puffer für das Abholen mit GetActualProfile().

Parameter

holdBuffersForPolling	Zu setzende Pufferanzahl für Polling

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetHoldBuffersForPolling ()

Setzen  der Anzahl der vorgehaltenen Puffer für das Abholen von Profilen/Containern mit GetActualProfile(). Der Puffer arbeitet nach dem FIFO-Prinzip. Je größer die Anzahl ist, desto mehr Profile werden zwischengespeichert und die Häufigkeit von Profilausfällen beim Abholen mit GetActualProfile() wird verringert. Die Anzahl kann maximal halb so groß wie die Anzahl der Puffer im Treiber sein.

Parameter

holdBuffersForPolling		Ausgelesene Pufferanzahl für Polling

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _BUFFER_COUNT | -150 | Die Anzahl der gewünschten Puffer liegt nicht im Bereich >=2 und <= 200 |
| --- | --- | --- |

### Anzahl der Puffer

Eine hohe Pufferanzahl ist bei sehr hohen Profilfrequenzen, langsamen Rechnern und/oder Rechnern bei denen mehrere Programme im Hintergrund laufen sinnvoll. Bei Container-Mode- oder Videobildübertragungen sind max. 4 Puffer sinnvoll.

- GetBufferCount ()

Abfrage der Anzahl der Puffer im Treiber für die Datenübertragung.

Parameter

value		Ausgelesene Pufferanzahl

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetBufferCount ()

Setzen der Anzahl der Puffer im Treiber für die Datenübertragung.

Parameter

value		Zu setzende Pufferanzahl

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_WRONG _BUFFER_COUNT | -150 | Die Anzahl der gewünschten Puffer liegt nicht im Bereich >=2 und <= 200 |
| --- | --- | --- |

### Paketgröße

Vom scanCONTROL werden die Paketgrößen 128, 256, 512, 1024, 2048 und 4096 Bytes unterstützt. Pakete größer als 1024 Bytes erfordern bei Ethernet die Unterstützung von Jumbo Frames durch die gesamte Übertragungsstrecke, insbesondere der empfangenden Netzwerkkarte.

- GetPacketSize ()

Abfrage der aktuellen Paketgröße für die Größe der Ethernet-Streaming-Pakete.

Parameter

value		Ausgelesene Paketgröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetPacketSize ()

Setzen der aktuellen Paketgröße für die Größe der Ethernet Streaming Pakete. Diese Paketgröße muss zwischen der minimalen und maximalen Paketgröße liegen.

Parameter

value		Zu setzende Paketgröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_PACKET _SIZE | -151 | Die gewünschte Paketgröße wird nicht unterstützt |
| --- | --- | --- |

- GetMinMaxPacketSize ()

Abfragen der minimalen und maximalen Paketgröße für die isochrone Profilübertragung der Ethernet Streaming Pakete.

Parameter

minPacketSize		Minimal einstellbare Paketgröße

maxPacketSize		Maximal einstellbare Paketgröße

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Timeout für die Kommunikationsüberwachung zum Sensor

Setzen und Auslesen des Heartbeat Timeouts in Millisekunden zur Überwachung der Kommunikations-Schnittstelle zwischen linllt und dem scanCONTROL. Der eigentliche Timeout-Wert liegt dreimal höher als der eingestellte Heartbeat Timeout. Läuft der Timeout ohne den Heartbeat ab, wird die Kommunikation automatisch vom Sensor aus abgebrochen. Beim Debuggen einer programmierten Anwendung ist oftmals ein zu klein gesetzter Heartbeat-Timeout die Ursache für Verbindungsabbrüche.

- GetEthernetHeartbeatTimeout ()

Abfrage des eingestellten Verbindungs-Timeouts.

Parameter

CInterfaceLLT	LLT-Klasse

pValue		Ausgelesener Heartbeat Timeout

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetEthernetHeartbeatTimeout ()

Setzen des Verbindungs-Timeouts in ms. Der Heartbeat-Timeout kann zwischen 500 und 1.000.000.000 ms liegen.

Parameter

CInterfaceLLT	LLT-Klasse

timeout		Zu setzender Heartbeat Timeout

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS _HEARTBEAT_TOO_HIGH | -162 | Der Parameter für den Heartbeat Timeout ist zu groß |
| --- | --- | --- |

### Laden und Speichern von Parametersätzen

In einem Usermode können alle Einstellungen eines scanCONTROL gespeichert werden, so dass nach einem Reset oder Neustart sofort alle Einstellungen wieder aktiv sind. Dies ist vor allem bei Postprocessing-Anwendungen sinnvoll. Das Laden der Usermodes kann nicht während einer aktiven Profil/Container-Übertragung durchgeführt werden. Usermode 0 kann nur geladen (und damit nicht beschrieben) werden, da er die Standardeinstellungen enthält.

- GetActualUserMode ()

Abfrage des zuletzt geladenen User-Modes/Parametersatzes. Die scanCONTROL 27xx-, 26xx-, 29xx und 30xx-Serien unterstützen 16 Usermodes.

Parameter

actualUserMode	Momentan geladener Usermode

userModeCount		Insgesamt verfügbare Usermodes

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- ReadWriteUserModes ()

Laden oder Speichern eines User-Modes/Parametersatzes. Ist write false, wird der mit userMode angegebene Usermode geladen, ansonsten werden die aktuellen Einstellungen unter diesem Usermode  gespeichert. Nach dem Laden eines User Modes wird ein Reconnect mit dem Sensor benötigt.

Parameter

write		Laden (false) oder Schreiben (true) eines Usermodes

userMode	Zu ladender bzw. schreibender Usermode

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_SETGETFUNCTIONS_USER _MODE_TOO_HIGH | -160 | Die angegebene Usermode-Nummer steht nicht zur Verfügung |
| --- | --- | --- |
| ERROR_SETGETFUNCTIONS_USER _MODE_FACTORY_DEFAULT | -161 | Usermode 0 kann nicht überschrieben werden (Standardeinstellungen) |

## Registrierungs-Funktionen

### Registrieren des Callbacks für Profilübertragung

Nach der Registrierung eines Callbacks wird dieser beim  Empfang eines Profils/Containers aufgerufen. Die Callback-Funktion selbst besitzt als Parameter einen Pointer auf die Profil- /Container-Daten, die dazugehörige Größe des Datenfeldes und einen userData-Parameter.

Der Callback ist für die Verarbeitung von Profilen/Containern mit einer hohen Profilfrequenz gedacht. Innerhalb des Callback können die Profile/Container in einen Puffer für eine spätere oder zum Callback synchrone oder asynchrone Verarbeitung kopiert werden. Eine Verarbeitung innerhalb des Callbacks ist nicht zu empfehlen, da für die Zeit, die der Callback zur Verarbeitung benötigt, der Treiber keine neuen Profile/Container abholen kann. Unter Umständen kann es dadurch zu Profil-/Container-Ausfällen kommen.

Die Profil-/Container-Daten in dem vom Callback übergebenen Puffer dürfen nicht verändert werden.

- RegisterBufferCallback ()

Registrieren des Callback, der bei Profilankunft aufgerufen wird.

Parameter

bufferCb		Pointer zur Callback-Funktion

userData		Beliebige Daten, die im Callback zur Verfügung stehen sollen

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Registrieren einer Fehlermeldung, die bei Fehlern gesendet wird

- RegisterControlLostCallback ()

Registrieren einer Funktion zur Behandlung eines Verbindungsverlustes.

Parameter

controlLostCb		Pointer zur ControlLost-Funktion

userData		Beliebige Daten, die im Callback zur Verfügung stehen sollen

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Profilübertragungs-Funktionen

### Profilübertragung

- TransferProfiles ()

Starten oder stoppen der Profilübertragung. Nach dem Starten einer Übertragung kann es bis zu 100 ms dauern, ehe die ersten Profile/Container per Callback abgeholt werden können. Wird eine Übertragung beendet, wartet die Funktion automatisch, bis der Treiber alle Puffer zurückgegeben hat.

Parameter

transferProfileType	Profilübertragungstyp

enable			Starten (true) oder Stoppen (false) der Übertragung

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- TTransferProfileType

Zur Verfügung stehende TTransferProfileTypes:

| Name | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| NORMAL_TRANSFER | 0 | Aktivieren einer kontinuierlichen Übertragung von Profilen |
| NORMAL_CONTAINER_MODE | 2 | Aktivieren einer kontinuierlichen Übertragung im Container-Mode |

- SetStreamNiceValue ()

Setzt den gewünschten nice Wert des stream threads (19 bis -20). Kleinere Werte geben dem Thread eine höhere Priorität, erfordern aber ggfls. erweiterte Benutzerrechte. (=arv_make_thread_high_priority)

Parameter

niceValue	nice Wert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- GetStreamNiceValue ()

Liest den aktuell gesetzten nice Wert zurück.

Parameter

niceValue	nice Wert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- SetStreamPriority ()

Setzt den gewünschten (Realtime-)Prioritätswert des stream threads (0 bis 99). Höhere Werte geben dem Thread eine höhere Priorität, erfordern aber ggfls. erweiterte Benutzerrechte. (=arv_make_thread_realtime)

Parameter

priority		Priorität

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- GetStreamPriority ()

Liest den aktuell gesetzten (Realtime-)Prioritätswert zurück.

Parameter

priority		Priorität

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- GetStreamPriorityState ()

Liest den aktuell gesetzten Prioritätswert zurück.

Parameter

prioState	Prioritätsstatus

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- TStreamPriorityState

Zur Verfügung stehende TStreamPriorityStates:

| Name | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| PRIO_NOT_SET | 0 | Keine Priorität gesetzt. Nutze Systemstandard. |
| PRIO_SET_SUCCESS | 1 | Gewünschte Priorität gesetzt |
| PRIO_SET_RT_FAILED | 2 | Prioritätswert konnte nicht gesetzt werden. Nutzerrechte überprüfen. (arv_make_thread_realtime) |
| PRIO_SET_NICE_FAILED | 3 | Nicewert konnte nicht gesetzt werden. Nutzerrechte überprüfen. (arv_make_thread_high_priority) |
| PRIO_SET_FAILED | 4 | Prioritätswerte konnte nicht gesetzt werden. Nutzerrechte überprüfen. |

- GetStreamStatistics ()

Abfrage der Übertragungsstatistik. Die Übertragung muss beim Abfragezeitpunkt laufen.

Parameter

completedBuffer	Erfolgreich komplettierte Puffer

failures			Fehlerhafte Übertragung

underruns		Buffer underruns

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

### Abholen des aktuellen Profils/Containers/Video-Bildes

- GetActualProfile ()

Abholen des aktuellen Profils/Containers/Video-Bildes vom holding buffer.

Parameter

buffer			Übertragungspuffer

bufferSize		Übertragungspuffergröße

profileConfig		Profilkonfiguration der Übertragung

lostProfiles		Verlorene Profile

Rückgabewert

Anzahl der in den Puffer kopierten Bytes

Standardfehlerwerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_PROFTRANS_WRONG_PROFILE _CONFIG | -102 | Das geladene Profil kann nicht in die gewünschte Profilkonfiguration konvertieren werden |
| --- | --- | --- |
| ERROR_PROFTRANS_NO_NEW_PROFILE | -104 | Es ist seit dem letzten Aufruf von GetActualProfile kein neues Profil angekommen |
| ERROR_PROFTRANS_BUFFER_SIZE_TOO_LOW | -105 | Die Puffergröße des übergebenen Puffers ist zu klein |
| ERROR_PROFTRANS_NO_PROFILE _TRANSFER | -106 | Die Profilübertragung ist nicht gestartet und es wird keine Datei geladen |

### Konvertieren von Profildaten

- ConvertProfile2Values ()

Extrahieren und Konvertieren von Profil-Daten in Koordinaten und erweiterte Punktinformationen. Die übergebenen Arrays müssen mindestens die Größe der Auflösung (Punkte pro Profil) besitzen.

Parameter

buffer			Profilpuffer

bufferSize		Größe des Profilpuffers

resolution		Aktuelle Profilauflösung

profileConfig		Profile Config (muss PROFILE sein)

scannerType		Sensortyp

reflection		Auszuwertender Profilstreifen

width			Array für ausgelesene Punktweiten

intensity		Array für ausgelesene Maximalintensitäten

threshold		Array für ausgelesene Threshold-Werte

x			Array für ausgelesene Positionswerte

z			Array für ausgelesene Abstandswerte

m0			Array für ausgelesenes Moment 0

m1			Array für ausgelesenes Moment 1

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Zusätzliche Rückgabewerte bei Erfolg

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_PROFTRANS_REFLECTION _NUMBER_TOO_HIGH | -110 | Die Anzahl der gewünschten Streifen ist größer 3 |
| --- | --- | --- |

- ConvertPartProfile2Values ()

Extrahieren und Konvertieren  von partiellen Profil-Daten in Koordinaten und erweiterte Punktinformationen. Die übergebenen Arrays müssen mindestens die Größe des PointCounts bei PARTIAL_PROFILE besitzen.

Parameter

buffer			Profilpuffer

bufferSize		Größe des Profilpuffers

partialProfile		Partielles Profil

scannerType		Sensortyp

reflection		Auszuwertender Profilstreifen

width			Array für ausgelesene Punktweiten

intensity		Array für ausgelesene Maximalintensitäten

threshold		Array für ausgelesene Threshold-Werte

x			Array für ausgelesene Positionswerte

z			Array für ausgelesene Abstandswerte

m0			Array für ausgelesenes Moment 0

m1			Array für ausgelesenes Moment 1

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Zusätzliche Rückgabewerte bei Erfolg

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_PROFTRANS_REFLECTION _NUMBER_TOO_HIGH | -110 | Die Nummer Anzahl der gewünschten Streifen ist größer 3 |
| --- | --- | --- |

- ConvertRearrangendContainer2Values ()

Extrahieren und Konvertieren von rearranged Containerdaten in Koordinaten und erweiterte Punktinformationen. Dabei wird der komplette Container in die entsprechenden Daten umgewandelt, d.h. mehr als ein Profil. Die übergebenen Arrays für X, Z, … müssen Auflösung*Anzahl der Profile groß sein.

Parameter

buffer			Profilpuffer

bufferSize		Größe des Profilpuffers

rearrangement		Wert des Rearrangement Registers

numberProfiles		Anzahl der Profile im Container

scannerType		Sensortyp

reflection		Auszuwertender Profilstreifen

width			Array für ausgelesene Punktweiten

intensity		Array für ausgelesene Maximalintensitäten

threshold		Array für ausgelesene Threshold-Werte

x			Array für ausgelesene Positionswerte

z			Array für ausgelesene Abstandswerte

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Zusätzliche Rückgabewerte bei Erfolg

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_PROFTRANS_REFLECTION _NUMBER_TOO_HIGH | -110 | Die Anzahl der gewünschten Streifen ist größer 3 |
| --- | --- | --- |

- Rückgabewerte bei Erfolg

War der Rückgabewert >0, beschreiben die einzelnen Bits wie die Arrays gefüllt wurden:

| Gesetztes Bit | Konstante | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 8 | CONVERT_WIDTH | Das Array für die Reflektionsbreite wurde mit Daten gefüllt |
| 9 | CONVERT_MAXIMUM | Das Array für die maximalen Intensitäten wurde mit Daten gefüllt |
| 10 | CONVERT_THRESHOLD | Das Array für die Thresholds wurde mit Daten gefüllt |
| 11 | CONVERT_X | Das Array für die Positions-Koordinaten wurde mit Daten gefüllt |
| 12 | CONVERT_Z | Das Array für die Abstands-Koordinaten wurde mit Daten gefüllt |
| 13 | CONVERT_M0 | Das Array für die M0s wurde mit Daten gefüllt |
| 14 | CONVERT_M1 | Das Array für die M1s wurde mit Daten gefüllt |

## Funktionen zur Übertragung von partiellen Profilen

Das Messsystem bietet die Möglichkeit das zu übertragende Profil flexibel einzuschränken. Der Vorteil von diesem Verfahren ist eine geringere Größe der tatsächlich übertragenen Daten. Außerdem können damit nicht benötigte Bereiche eines Profils schon direkt im scanCONTROL verworfen werden.

- GetPartialProfile ()

Abfrage der Parameter für die Übertragung von partiellen Profilen.

Parameter

partialProfile		Referenz auf partielle Profilstruktur

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_PARTPROFILE_NO_PART_PROF | -350 | Die Profilkonfiguration ist nicht auf PARTIAL_PROFILE eingestellt -> SetProfileConfig(PARTIAL_PROFILE); aufrufen |
| --- | --- | --- |

- SetPartialProfile ()

Setzen der Parameter für die Übertragung von partiellen Profilen. Alle Parameter der SetPartialProfile() Funktion müssen immer ein ganzzahliges Vielfaches der jeweiligen UnitSize der Funktion GetPartialProfileUnitSize() sein.

Parameter

partialProfile		Referenz auf zu setzende partielle Profilvariable

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifische Rückgabewerte:

| ERROR_PARTPROFILE_NO_PART_PROF | -350 | Die Profilkonfiguration ist nicht auf PARTIAL_PROFILE eingestellt -> SetProfileConfig(PARTIAL_PROFILE); aufrufen |
| --- | --- | --- |
| ERROR_PARTPROFILE_TOO_MUCH _BYTES | -351 | Die Anzahl der Bytes pro Punkt ist zu hoch -> nStartPointData oder nPointDataWidth ändern |
| ERROR_PARTPROFILE_TOO_MUCH _POINTS | -352 | Die Anzahl der Punkte ist zu hoch -> nStartPoint oder nPointCount ändern |
| ERROR_PARTPROFILE_NO_POINT _COUNT | -353 | nPointCount oder nPointDataWidth ist 0 |
| ERROR_PARTPROFILE_NOT_MOD _UNITSIZE_POINT | -354 | nStartPoint oder nPointCount sind kein Vielfaches von nUnitSizePoint |
| ERROR_PARTPROFILE_NOT_MOD _UNITSIZE_DATA | -355 | nStartPointData oder PointDataWidth sind kein Vielfaches von nUnitSizePointData |

- GetPartialProfileUnitSize ()

Abfrage der verfügbaren Schrittweiten zur Übertragung von partiellen Profilen.

Parameter

unitSizePoint		Ausgelesene UnitSizePoint-Größe

unitSizePointData	Ausgelesene UnitSizePointData-Größe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Funktionen zur Extrahierung der Timestamp-Informationen

- Timestamp2TimeAndCount ()

Extrahieren der Belichtungsinformationen und des Profilzählers aus dem Timestamp.

Parameter

buffer			Referenz auf Timestamp-Bytes des Profilpuffers

shutterOpen		Ausgelesene Startzeit der Belichtung

shutterClosed		Ausgelesene Endzeit der Belichtung

profileCount		Ausgelesener Profilzähler

encTimes2OrDigIn	2x Wert Encoderzähler oder Status digitale Eingänge (binär)

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Kalibrierung der Einbaulage

- SetCustomCalibration ()

Kalibrieren der Sensoreinbaulage durch Rotieren und Verschieben des Profils.

Parameter

cX		Rotationszentrum X in mm

cZ		Rotationszentrum Z in mm

angle		Rotationswinkel in Grad

sX		Verschiebung des Rotationszentrums X in mm

sZ		Verschiebung des Rotationszentrums Z in mm

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Wie SetFeature()

- ResetCustomCalibration ()

Zurücksetzen der Sensor-Einbaulagenkalibrierung.

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Wie SetFeature()

## Funktionen für das Post-Processing

Das Post-Processing stellt gewisse Module auf dem Sensor zur Verfügung, um Profile auszuwerten. Diese Module stehen nur für scanCONTROL SMART- oder gapCONTROL-Sensoren zur Verfügung.

- ReadPostProcessingParameter ()

Auslesen der Post-Processing-Parameter.

Parameter

CInterfaceLLT	LLT-Klasse

parameter	Pointer auf Post-Processing-Parameter-Array

size		Größe des Post-Processing-Parameter-Arrays ( 1024 UINT32)

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

- WritePostProcessingParameter ()

Schreiben der Post-Processing-Parameter.

Parameter

CInterfaceLLT	LLT-Klasse

parameter	Pointer auf Post-Processing-Parameter-Array

size		Größe des Post-Processing-Parameter-Arrays ( 1024 UINT32)

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

## Sonstiges

- SetPeakFilter ()

Setzt die sog. Peakfilter, mit denen Charakteristika für gültige Profilpunkte eingegrenzt werden können.

Parameter

minWidth	Min. zulässige Reflexionsbreite

maxWidth	Max. zulässige Reflexionsbreite

minIntensity	Min. zulässige Intensität

maxIntensity	Max. zulässige Intensität

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Wie SetFeature()

- SetFreeMeasuringField ()

Setzt das Messfeld frei mittels Start- und Größenwerten. Alle Startwerte und Größen werden prozentual vom maximalen Wert 65535 angegeben. Bsp: start_z = 20000  20000/65535 * 100 % = 30,52 %; start_z liegt somit bei 30,52% der Matrixhöhe. Bei einem scanCONTROL 29xx mit 1024 Pixeln Matrixhöhe ist dies etwa Pixel 312. Es ist auf die Matrixrotation des jeweiligen Sensortyps zu achten (Überprüfung mit DeveloperDemo möglich).

Parameter

startX		Startwert X

sizeX		Größe in X

startZ		Startwert Z

sizeZ		Größe in Z

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Wie SetFeature()

- SetDynamicMeasuringFieldTracking ()

Setzt dynamisches Encoder-gesteuertes Messfeld.

Parameter

divX	Verfahrsteps in X

divZ	Verfahrsteps in Z

shiftX	Verschiebung X

shiftZ	Verschiebung Z

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Wie SetFeature()

## Event handling (für Windows-Kompatibilität)

- CreateEvent ()

Erzeugt Event handle.

Rückgabewert

Event handle oder Fehler

- FreeEvent ()

Löscht den Event handle

Parameter

eventHandle	Event handle des zu löschenden Events

- SetEvent ()

Setzt Event.

Parameter

eventHandle	Event handle des zu setzenden Events

- ResetEvent ()

Setzt Event zurück.

Parameter

eventHandle	Event handle des rückzusetzenden Events

- WaitForSingleObject ()

Blockt bis der Event gesetzt wird oder der Timeout abgelaufen ist.

Parameter

eventHandle	Event handle des rückzusetzenden Events

timeout 	Timeout in ms

Rückgabewert

0 bei Erfolg

| ERROR_TRANSERRORVALUE_BUFFER _SIZE_TO_LOW | -451 | Die Größe des übergebenen Puffers ist für den String zu klein |
| --- | --- | --- |

## Konfiguration lesen/speichern

- ExportLLTConfig ()

Auslesen aller Parameter und speichern in eine Datei. Diese Konfigurations-Datei enthält alle relevanten Parameter und ist vor allem für Postprocessing-Anwendungen gedacht. Das Dateiformat entspricht dem Kommunikations-Protokoll für die serielle Verbindung mit dem scanCONTROL und kann daher ohne Änderungen mit einem Terminal Programm über die serielle Schnittstelle an das scanCONTROL gesendet werden. Alternativ kann auch ImportLLTConfig verwendet werden.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

fileName		Dateiname der Export-Datei

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITECONFIG_CANT _CREATE_FILE | -500 | Die angegebene Datei kann nicht erstellt werden |
| --- | --- | --- |

- ExportLLTConfigString ()

Auslesen aller Parameter und speichern in einen String. Dieser Konfigurations-String enthält alle relevanten Parameter und ist vor allem für Postprocessing-Anwendungen gedacht. Das Dateiformat entspricht dem Kommunikations-Protokoll für die serielle Verbindung mit dem scanCONTROL und kann daher ohne Änderungen mit einem Terminal Programm über die serielle Schnittstelle an scanCONTROL gesendet werden. Alternativ kann auch ImportLLTConfigString verwendet werden.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

configData		Array für Export-String

size			Array Größe

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Rückgabewerte GetFeature()

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITECONFIG_QUEUE_TO_SMALL | -502 | Datenarray zu klein |
| --- | --- | --- |

- ImportLLTConfig ()

Lesen und Setzen der von ExportLLTConfig exportierten Parameter. Kann auch .sc1 Dateien einlesen, solange diese mit einer scanCONTROL Configuration Tools Version >=5.2 gespeichert wurde. Das ignore calibration-Flag spezifiziert, ob die Einbaulagenkalibrierung von der Datei mit importiert werden soll. Nach dem Einlesen der Konfigurations-Datei wird ein Reconnect mit dem Sensor benötigt.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

fileName		Dateiname der Config-Datei

ignoreCalibration	falls wahr, wird Einbaulagenkalibrierung der Datei ignoriert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Rückgabewerte SetFeature()

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITECONFIG_CANT_OPEN_FILE | -502 | Die angegebene Datei kann nicht geöffnet werden. |
| --- | --- | --- |
| ERROR_READWRITECONFIG_FILE_EMPTY | -503 | Die angegebene Datei ist leer. |
| ERROR_READWRITE_UNKNOWN_FILE | -504 | Datenformat der Datei falsch. |
| ERROR_READWRITECONFIG_CANT _CREATE_FILE | -500 | Die angegebene Datei kann nicht erstellt werden |

- ImportLLTConfigString ()

Liest Einstellungen die mittels ExportLLTConfigString exportiert wurden und setzt diese auf den Sensor. Das ignore calibration-Flag spezifiziert, ob die Einbaulagenkalibrierung von der Datei mit importiert werden soll.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

configData		Array mit Config-String

size			Arraygröße

ignoreCalibration	falls wahr, wird Einbaulagenkalibrierung der Datei ignoriert

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

Rückgabewerte SetFeature()

Spezifischer Rückgabewert:

| ERROR_READWRITE_UNKNOWN_FILE | -504 | Datenformat falsch. |
| --- | --- | --- |

- SaveGlobalParameter ()

Speichern der IP-Einstellungen und der Einbaulagenkalibrierung unabhängig vom User Mode.

Parameter

CInterfaceLLT		LLT-Klasse

Rückgabewert

Standardrückgabewerte

# Anhang

## Standardrückgabewerte

Alle Funktionen des Interfaces geben einen Integer-Wert als Rückgabewert zurück. Ist der Rückgabewert einer Funktion größer oder gleich GENERAL_FUNCTION_OK bzw. ’1’, so war die Funktion erfolgreich, ist der Rückgabewert GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE bzw. ’0’ oder negativ, so ist ein Fehler aufgetreten.

Zur Unterscheidung der einzelnen Rückgabewerte stehen mehrere Konstanten zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind alle allgemeinen Rückgabewerte aufgeführt, die von Funktionen zurückgegeben werden können. Für die einzelnen Funktionsgruppen kann es zusätzlich noch spezielle Rückgabewerte/Fehlerwerte geben.

| Konstante für den Rückgabewert | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| GENERAL_FUNCTION_OK | 1 | Funktion erfolgreich ausgeführt |
| GENERAL_FUNCTION_NOT_AVAILABLE | 0 | Diese Funktion ist nicht verfügbar, evtl. neue DLL verwenden oder in den Ethernet-Mode wechseln |
| ERROR_GENERAL_NOT_CONNECTED | -1001 | Es besteht keine Verbindung zum scanCONTROL -> Connect() aufrufen |
| ERROR_GENERAL_DEVICE_BUSY | -1002 | Die Verbindung zum scanCONTROL ist gestört oder getrennt -> neu verbinden und Anschluss des scanCONTROLs überprüfen |
| ERROR_GENERAL_WHILE_LOAD_PROFILE _OR_GET_PROFILES | -1003 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da entweder das Laden von Profilen oder die Profilübertragung aktiv ist |
| ERROR_GENERAL_WHILE_GET_PROFILES | -1004 | Funktion konnte nicht ausgeführt werden, da die Profilübertragung aktiv ist |
| ERROR_GENERAL_GET_SET_ADDRESS | -1005 | Die Adresse konnte nicht gelesen oder geschrieben werden. Eventuell wird eine zu alte Firmware verwendet |
| ERROR_GENERAL_POINTER_MISSING | -1006 | Ein benötigter Pointer ist NULL |
| ERROR_GENERAL_SECOND_CONNECTION _TO_LLT | -1008 | Es ist eine zweite Instanz über Ethernet mit diesem scanCONTROL verbunden. Bitte schließen Sie die zweite Instanz |

## Übersicht der Beispiele im SDK

Als Leitfaden für die Integration des scanCONTROLs in eigene Projekte sind die Beispielprogramme im Projektordner gedacht. Sie stehen zur Anschauung komplett mit Quelltext zur Verfügung.

| Name | Beschreibung |
| --- | --- |
| GetProfilesCallback | Übertragen von Profilen zur linLLT und Einlesen der Profile per Callback |
| GetProfilesPoll | Übertragen von Profilen zur linLLT und Einlesen der Profile via Polling Mode |
| VideoMode | Übertragen und Abspeichern des Matrixbildes |
| PartialProfile | Übertragen von partiellen Profilen |
| ContainerMode | Übertragen von Profil-Containern bzw. Graustufenbilder |
| PartialProfile_MultiLLT | Verwenden von mehreren scanCONTROLs in einer Anwendung mit partiellen Profilen |
| LLTPeakFilter | Setzen der Peakfilter, des frei definierbaren Messfeldes und des Encoder-nachgeführten Messfeldes |
| Calibration | Einbaulage kalibrieren |

## Einschränkungen

Scanner-Funktionalität die im Vergleich zur Win-SDK (LLT.dll) nicht in der linLLT abgebildet ist:

- SHOT-Transfer (MultiShot())

- Laden und Speichern von Profilen

- CMM-Triggerung

## Unterstützende Dokumente

[1] Operation Manual PartB 2600: Interface Specification for scanCONTROL 2600 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 2600 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[2] Operation Manual PartB 2700: Interface Specification for scanCONTROL 2700 Device

Family; Firewire (IEEE 1394) Bus, Ethernet and Serial Port; Supplement B to the

scanCONTROL 2700 Manual; MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[3] Operation Manual PartB 2900: Interface Specification for scanCONTROL 2900 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 2900 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[4] scanCONTROL 2600 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2600 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[5] scanCONTROL 2700 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2700 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[6] scanCONTROL 2900 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2900 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[7] aravis; https://github.com/AravisProject/aravis/tree/ARAVIS_0_5_9; Datum: 2017/06/23

[8] Operation Manual PartB 3000: Interface Specification for scanCONTROL 3000 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 3000 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[9] scanCONTROL 3000 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 3000 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;

[10] Operation Manual PartB 2500: Interface Specification for scanCONTROL 2500 Device

Family; Ethernet and Serial Port; Supplement B to the scanCONTROL 2500 Manual; MICRO-

EPSILON Optronic GmbH;

[11] scanCONTROL 2500 Quick Reference; Brief Introduction to scanCONTROL 2500 Device Family;

MICRO-EPSILON Optronic GmbH;